# Sintonización semiempírica del control de oxígeno disuelto en un biorreactor

Emiliano Balderas · Instituto de Biotecnología, UNAM

CATCC 2026. Curso Latinoamericano de Tecnología de Cultivos Celulares

Taller: Dinámica y control de reactores · Duración: máximo 45 min por equipo (3 equipos de 6 personas, uno tras otro en el mismo biorreactor) · Equipo: Sartorius Biostat B, vasija de 8 L

# 1. ¿Qué es el control y por qué importa en bioprocesos?

Las células necesitan condiciones adecuadas para crecer y producir: temperatura, pH y oxígeno disuelto, entre otras. Esas condiciones cambian durante el cultivo; por ejemplo, al aumentar la cantidad de células puede aumentar el consumo de oxígeno. Controlar un bioproceso significa medir una variable, compararla con el valor deseado y hacer ajustes para mantenerla cerca de ese valor. Esto ayuda a cuidar el cultivo, obtener resultados reproducibles y reducir la variación entre lotes.

Pensemos en el oxígeno disuelto: una sonda lo mide y el controlador decide si debe aumentar o disminuir la agitación. Así ajusta la entrada de oxígeno al líquido según lo que necesita el proceso. No controla directamente a las células, sino las condiciones de su entorno.

| Elemento | Qué significa | En esta práctica |
| --- | --- | --- |
| Variable controlada (y) | Lo que queremos mantener | Oxígeno disuelto, indicado como pO2 (% de saturación) |
| Consigna o setpoint (SP) | El valor que queremos alcanzar | 80 % de saturación, si es alcanzable en la prueba |
| Error (e) | Cuánto falta para llegar: e=SP−y | Si queremos 80 % y medimos 75 %, el error es +5 puntos porcentuales |
| Variable manipulada (u) | Lo que podemos ajustar | Agitación (rpm: revoluciones por minuto) |
| Perturbación | Un cambio que afecta la variable controlada | Mayor consumo de oxígeno por las células |
| Controlador | El que calcula el ajuste a partir de la medición | El controlador de la torre Biostat B |

En modo manual (MAN, lazo abierto), una persona fija la agitación. En modo automático (AUTO, lazo cerrado), el controlador compara continuamente la medición con la consigna y ajusta la agitación. El aire permanecerá fijo durante toda la práctica.

# 2. Un tipo de controlador: el PID

Un controlador muy utilizado es el PID, llamado así por sus acciones proporcional, integral y derivativa. Podemos entenderlas como tres preguntas:

| Acción | Pregunta que responde | Qué aporta |
| --- | --- | --- |
| P: proporcional | ¿Qué tan lejos estoy del valor deseado ahora? | Corrige más cuando el error es mayor. Por sí sola puede dejar una diferencia persistente con la consigna. |
| I: integral | ¿Cuánto error se ha acumulado? | Sigue ajustando cuando la diferencia persiste y ayuda a eliminarla. Una acción demasiado fuerte puede causar oscilaciones. |
| D: derivativa | ¿Qué tan rápido está cambiando el error? | Puede ayudar a frenar una respuesta excesiva, pero también amplifica el ruido de la medición. |

Se pueden usar las combinaciones que el proceso requiera: P, PI, PD o PID. Aquí usaremos PI: la acción integral ayuda a corregir diferencias persistentes y omitimos la derivativa porque las burbujas pueden producir ruido en la señal de oxígeno.

## La fórmula, paso a paso

La idea es una suma: salida = valor base + corrección P + corrección I + corrección D. Una forma habitual de escribirla es:

u(t)=u0+Kc e(t)+KcTI0te(ξ) dξ+Kc TD de(t)dt

No hace falta resolver integrales ni derivadas para realizar la práctica. Basta con leer cada parte:

- u(t) es la salida que calcula el controlador en ese momento; u0 es su valor base.

- e(t) es el error actual. El término Kc e(t) es la corrección P: multiplicar el error por una ganancia.

- El símbolo ∫ significa acumular el error con el tiempo. El término que lo contiene es la corrección I.

- de/dt significa qué tan rápido cambia el error. El último término es la corrección D; al usar PI lo omitimos (TD=0).

Las constantes son Kc (ganancia), TI (tiempo integral) y TD (tiempo derivativo). Con el mismo error, un Kc mayor produce una corrección mayor. Con el mismo Kc, un TI menor hace que la acción integral corrija más rápido. En algunos textos los tiempos aparecen como τI y τD: significan lo mismo.

## Afinar el controlador: el propósito de esta práctica

Afinar o sintonizar significa encontrar valores adecuados para esas constantes. Un ajuste demasiado intenso puede hacer que la agitación y el oxígeno oscilen; uno demasiado suave puede tardar demasiado en corregir. Buscamos una respuesta útil para el cultivo y el equipo.

Una forma de empezar es usar métodos semiempíricos: reglas que otros ingenieros han desarrollado a lo largo de los años combinando modelos sencillos con observaciones de procesos reales. Medimos cómo responde nuestro reactor a un cambio conocido y usamos esa información en las reglas. El resultado es un ajuste inicial que después debemos comprobar en automático, no una garantía de comportamiento perfecto.

Eso haremos aquí: cambiar la agitación, observar el oxígeno, calcular un ajuste PI y comprobar cómo responde. Cada equipo usará una regla distinta para comparar los resultados.

# 3. Objetivo de la práctica

Obtener la curva de reacción del oxígeno disuelto (pO2) ante un escalón en la agitación, sacar de ella un modelo sencillo y usarlo para calcular los parámetros de un controlador PI con un método semiempírico. Después se comprueba en el equipo cómo responde el lazo cerrado. Participan 3 equipos de 6 personas, con 45 minutos como máximo por equipo. El aire se mantiene en 0.5 vvm (2.5 L/min para 5 L de líquido) en todas las etapas; vvm significa litros de gas por litro de líquido por minuto.

Cada equipo usa un método distinto y al final se comparan los tres:

| Equipo | Método | Idea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ziegler-Nichols (curva de reacción) | Respuesta rápida; acepta oscilación |
| 2 | SIMC (Skogestad) | Busca un compromiso entre rapidez y suavidad |
| 3 | ITAE para perturbaciones | Busca reducir el error persistente ante perturbaciones |

# 4. El sistema

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Volumen de trabajo | 5 L de agua con 10 g/L de azúcar (50 g) |
| Biomasa | Levadura seca (S. cerevisiae), 3 g/L (15 g), inoculada ~20 min antes del primer equipo |
| Temperatura | 30 °C (lazo de temperatura activo) |
| Aireación | 0.5 vvm fijos (2.5 L/min; es el mínimo del equipo) |
| Agitación de reposo | 200 rpm en modo manual |
| Escalón | 200 → 500 rpm (Δu=300 rpm) |
| Cascada de pO2 (solo agitador) | Nmin=200 rpm, Nmax=1200 rpm → Span = 1000 rpm |

¿Por qué cambia el pO2? El oxígeno que pasa del aire al líquido compite con el que consumen las levaduras. Al aumentar la agitación se favorece esa transferencia y el oxígeno disuelto puede subir hasta un nuevo equilibrio. Durante los pocos minutos de la medición suponemos que el consumo cambia poco. No necesitamos calcular ese consumo para realizar la práctica.

# 5. La curva de reacción del proceso

La curva de reacción es la respuesta de la variable controlada a un escalón en la variable manipulada con el controlador desconectado (lazo abierto, modo MAN). Es la “huella dinámica” del proceso: muestra cuánto cambia la salida, cuánto tarda en empezar a cambiar y qué tan rápido llega a su nuevo valor. Ziegler y Nichols (1942) propusieron sintonizar controladores a partir de esta sola prueba, sin necesidad de un modelo teórico; por eso estos métodos se llaman semiempíricos.

En esta práctica:

- Variable manipulada (u): agitación, de 200 a 500 rpm.

- Variable controlada (y): pO2 en % de saturación.

Para que la curva sea útil:

- El proceso debe estar estable antes del escalón (pO2 estable).

- Se hace un solo cambio, de golpe, y no se toca nada más.

- Se espera hasta que la salida llegue a un nuevo valor estable.

- El escalón debe ser lo bastante grande para verse claramente sobre el ruido, pero no tanto que el sistema salga de la zona de interés (aquí, entre ~65 y ~91 %).

La curva se resume con un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPDT):

No hace falta usar una función de transferencia: para esta actividad basta describir la curva con tres números.

- Kp (ganancia): cuánto cambia el pO2 por cada unidad de cambio en la agitación. Kp=Δy/Δu.

- θ (tiempo muerto): lo que tarda la señal en empezar a moverse. Incluye el mezclado y la respuesta de la sonda.

- τ (constante de tiempo): una medida de la rapidez de la respuesta. En este modelo, tras el tiempo muerto, en un tiempo τ se recorre aproximadamente el 63 % del cambio total; no significa que ya haya terminado.

Todos los equipos leen igual y0, y∞ y Δy=y∞−y0. Lo que cambia entre métodos es cómo se leen θ y τ (sección 7).

# 6. Antes de calcular: unidades y símbolos

Δ se lee «cambio»: valor final menos valor inicial. Por ejemplo, de 200 a 500 rpm, Δu=300 rpm. y0 es la lectura inicial y y∞ la lectura final estable; el subíndice ∞ no implica esperar infinitamente.

La salida de Biostat va de 0 a 100 % y se traduce en 200 a 1200 rpm en la configuración de esta práctica. Por tanto, el intervalo o Span es 1200−200=1000 rpm. El escalón de 300 rpm equivale a 30 % de esa salida:

Δu%=100 ΔuSpan=100 3001000=30 %

Para usar las reglas de la siguiente sección calculamos:

Kp,norm=y∞−y0Δu%

Esta ganancia describe el proceso: cuánto cambia el oxígeno por cada punto porcentual de salida. No es la ganancia Kc del controlador. Por ejemplo, si el oxígeno pasa de 65 a 90 %, el cambio es 25 puntos y Kp,norm=25/30=0.83.

Usa segundos en todos los tiempos. Las reglas darán Kc,norm y el tiempo integral TI; después convertiremos la ganancia al campo Xp de la pantalla, como explica la nota final.

# 7. Cada método lee la curva a su manera

Para esta actividad asignamos a cada equipo una forma de estimar θ y τ. SIMC e ITAE también pueden aplicarse a modelos obtenidos con otros procedimientos: esta elección es didáctica. Por tanto, la comparación incluye tanto la regla de ajuste como la lectura de la curva:

Cómo lee la curva cada método

## Equipo 1: Ziegler-Nichols, recta tangente

- Busca el tramo de máxima pendiente: entre qué dos lecturas consecutivas subió más el pO2.

- Traza una recta por ese tramo y prolóngala hacia abajo hasta y0 y hacia arriba hasta y∞.

- θ = tiempo desde t0 hasta donde la recta cruza y0.

- τ = tiempo entre el cruce con y0 y el cruce con y∞.

Kc,norm=0.9Kp,norm⋅τθ    TI=3.33 θ

## Equipo 2: SIMC, inicio de la respuesta y 63.2 %

- θ = tiempo desde t0 hasta la primera lectura que sube 0.5 % o más sobre y0 (cuando la respuesta empieza a notarse).

- Calcula y63=y0+0.632 Δy y busca en qué tiempo t63 se alcanza.

- τ=t63−θ (con t63 medido desde t0).

Kc,norm=1Kp,norm⋅τ2θ    TI=min(τ, 8θ)

Aquí min significa «elige el menor de los dos valores». Por ejemplo, si τ=70 s y 8θ=160 s, TI = 70 s.

(Es la regla SIMC con τc=θ: Kc=τ/[Kp(τc+θ)], τI=min[τ,4(τc+θ)].)

## Equipo 3: ITAE, dos puntos (Smith)

ITAE da más peso al error que persiste con el tiempo. En las fórmulas siguientes, usa la tecla de potencia de la calculadora para los exponentes decimales; primero calcula el cociente θ/τ.

- Calcula y28=y0+0.283 Δy y y63=y0+0.632 Δy.

- Busca los tiempos t28 y t63 (medidos desde t0).

- τ=1.5 (t63−t28) y θ=t63−τ.

Kc,norm=0.859Kp,normθτ−0.977    TI=τ0.674θτ0.680

Antes de usar las reglas: Kp,norm, θ y τ deben ser positivos. Si el tiempo muerto parece cero o sale negativo, revisar la lectura con el instructor; no dividir entre cero.

En los tres casos: Xp=100/Kc,norm, TD = 0 s, Deadband = 1.5 %. TD se deja en cero porque las burbujas meten ruido en la señal de pO₂ y la acción derivativa lo amplificaría.

# 8. Seis personas, seis roles

- Operación: cambia la agitación, introduce Xp/TI y cambia entre MAN y AUTO con el instructor.

- Tiempo: marca el instante del escalón (t0) y anuncia cada lectura.

- Registro: anota oxígeno y rpm en la hoja de datos.

- Gráfica: representa los datos y localiza los puntos que requiere el método.

- Cálculo: obtiene las constantes con calculadora y las convierte a Xp y TI.

- Verificación y comparación: revisa unidades y cálculos, registra la respuesta en automático y comparte los resultados.

# 9. Procedimiento (máximo 45 min por equipo)

| Min | Qué se hace | Agitador |
| --- | --- | --- |
| 0–7 | Introducción y reparto de roles mientras el reactor se estabiliza. | MAN 200 rpm |
| 7–9 | Verificar pO₂ estable (cambio menor a 0.5 puntos en 1 min). Anotar y0. | MAN 200 rpm |
| 9–17 | Escalón: cambiar de 200 a 500 rpm y marcar t0. Registrar pO₂ cada 10 s durante 3 min, luego cada 30 s hasta estabilizarse. Anotar y∞. | MAN 500 rpm |
| 17–26 | Graficar y calcular Δy, Kp,norm, θ, τ, Xp y TI según el método del equipo. | MAN 500 rpm |
| 26–28 | Revisar cálculos con el instructor. Introducir Xp y TI; TD = 0 s; Deadband = 1.5 %. | MAN 500 rpm |
| 28–35 | Prueba de consigna: pasar a AUTO con SP = 80 % si es alcanzable. Registrar pO₂ y rpm cada 15 s; observar mínimo, oscilación y tiempo de entrada en la banda 80 ± 1.5 %. | AUTO |
| 35–40 | Segundo cambio de consigna: si ya está estable, cambiar de 80 a 85 % solo si ambos valores son alcanzables. Registrar máximo y tiempo de entrada en 85 ± 1.5 %. Si no se estabilizó, continuar la primera observación. | AUTO |
| 40–41 | Regresar a MAN 200 rpm para iniciar la recuperación antes del siguiente equipo. | MAN 200 rpm |
| 41–45 | Completar la comparación y discutir resultados. | MAN 200 rpm |

El aire permanece fijo a 0.5 vvm (2.5 L/min) durante toda la actividad. El segundo cambio es una prueba de seguimiento de consigna; no es una prueba de perturbación. El método ITAE se calcula con una regla diseñada para perturbaciones, pero aquí solo observamos su respuesta a cambios de consigna.

¿Por qué 80 %? En el piloto, a 200 rpm el oxígeno estaba cerca de 65 % y a 500 rpm cerca de 91 %. Por eso 80 % quedaba dentro del intervalo observado. Cada equipo debe verificar su propia curva: el cultivo cambia con el tiempo. No usar una consigna fuera del intervalo observado para estas pruebas.

¿Qué significa 80 ± 1.5 %? Una banda de observación de 78.5 a 81.5 % de saturación, es decir, ±1.5 puntos porcentuales. Se configura además Deadband = 1.5 %; el instructor debe comprobar cómo aplica esa zona muerta la versión de la DCU instalada.

Si falta tiempo o estabilidad: no calcular a partir de una curva incompleta. El instructor puede proporcionar la curva del piloto para practicar los cálculos y señalar qué datos se usaron. Si una prueba no termina antes de su límite, registrar «no se estabilizó durante el tiempo observado». La recuperación a 200 rpm puede requerir más de 10 minutos: comprobarla antes del siguiente escalón, usando una pausa entre equipos si hace falta.

# 10. Hoja de datos

Equipo: ______ Método: ☐ Ziegler-Nichols ☐ SIMC ☐ ITAE Hora del escalón (t0): ________

Escalón

| u₀ | u₁ | Δu | Span | Δu% = 100·Δu / Span |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 rpm | 500 rpm | 300 rpm | ______ rpm | ______ % |

Registro de pO₂ (t medido desde t0)

| t [s] | pO₂ [%] | t [s] | pO₂ [%] | t [s] | pO₂ [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −60 |  | 70 |  | 210 |  |
| −30 |  | 80 |  | 240 |  |
| 0 |  | 90 |  | 270 |  |
| 10 |  | 100 |  | 300 |  |
| 20 |  | 110 |  | 330 |  |
| 30 |  | 120 |  | 360 |  |
| 40 |  | 150 |  | 390 |  |
| 50 |  | 180 |  | 420 |  |
| 60 |  |  |  | 450 |  |

Planta

| y₀ [%] | y∞ [%] | Δy = y∞ − y₀ [%] | Kp,norm = Δy / Δu% |
| --- | --- | --- | --- |

Lectura de θ y τ (llena solo la de tu método)

| Método | Lo que se lee | Valor |
| --- | --- | --- |
| Ziegler-Nichols | Tramo de máxima pendiente (entre qué tiempos) | ____ a ____ s |
|  | Cruce de la tangente con y0 → θ | ____ s |
|  | Cruce de la tangente con y∞ → τ = cruce y∞ − cruce y0 | ____ s |
| SIMC | Primera lectura ≥ y0 + 0.5 % → θ | ____ s |
|  | y63=y0+0.632 Δy → t63 | ____ % → ____ s |
|  | τ=t63−θ | ____ s |
| ITAE | y28=y0+0.283 Δy → t28 | ____ % → ____ s |
|  | y63=y0+0.632 Δy → t63 | ____ % → ____ s |
|  | τ=1.5 (t63−t28); θ=t63−τ | τ = ____ s; θ = ____ s |

Sintonía para la DCU

| Kc,norm | Xp = 100 / Kc,norm | TI | TD | Deadband |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______ % | ______ s | 0 s | 1.5 % |

# 11. Comparación de los tres equipos

|  | Equipo 1: Z-N | Equipo 2: SIMC | Equipo 3: ITAE |
| --- | --- | --- | --- |
| θ [s] / τ [s] / Kp,norm |  |  |  |
| Xp [%] / TI [s] |  |  |  |
| Consigna: pO₂ mínimo al bajar a 80 % |  |  |  |
| Consigna: tiempo para quedar en 80 ± 1.5 % [s] |  |  |  |
| ¿Oscila la agitación? |  |  |  |
| Segunda consigna: pO₂ máximo al subir a 85 % (si se realizó) |  |  |  |
| Segunda consigna: tiempo para entrar en 85 ± 1.5 % [s] |  |  |  |

# 12. Preguntas para la discusión

- Misma curva, distintos números. Los tres equipos obtuvieron un θ y un τ ligeramente distintos de curvas casi iguales. ¿De dónde viene la diferencia? ¿Cuál de las tres lecturas es más sensible a un error al leer la gráfica?

- Xp contra Kc. Un equipo introduce por error su Kc,norm (por ejemplo 3) en el campo Xp. ¿El controlador queda más agresivo o más suave que lo calculado, y por cuánto?

- El Span importa. Si alguien supone Span = 600 rpm (cascada de 200 a 800) cuando en realidad es 1000 rpm, ¿su Xp sale más grande o más chico? ¿El controlador queda más agresivo o más suave?

- Alcance de la comparación. Con aire fijo solo probamos cambios de consigna. ¿Por qué estas observaciones no bastan para concluir qué método rechaza mejor un cambio en el consumo de oxígeno?

- Células sensibles. Si en lugar de levadura fueran células animales sensibles al esfuerzo de corte y a la espuma, ¿qué método elegirías y por qué?

# Anexo para el instructor

## Preparación del equipo

- Cascada de pO₂: solo el agitador, Nmin=200 rpm, Nmax=1200 rpm. Si se cambia el máximo, actualizar el Span en la hoja de datos.

- Aire fijo en 0.5 vvm (2.5 L/min).

- Calibrar la sonda al 100 % con aire a 30 °C antes de inocular.

- Rehidratar 15 g de levadura en ~100 mL de agua tibia (15 min) e inocular ~20 min antes del primer equipo. En la prueba piloto el pO₂ a 200 rpm bajó a ~69 % unos 9 min después de completar los 3 g/L.

## Resultados de la prueba piloto (14 oct 2026)

Mismas condiciones (5 g/L de azúcar), dos escalones 200 → 500 rpm en el mismo lote con ~30 min de diferencia. Span = 1000 rpm. Datos limpios en datos_limpios/, cálculo completo en fopdt_sartorius.py.

|  | Escalón 1 | Escalón 2 |
| --- | --- | --- |
| y0 / y∞ [%] | 68.8 / 92.0 | 65.7 / 90.9 |
| Δy [%] / Kp,norm | 23.2 / 0.77 | 25.3 / 0.84 |
| Z-N (tangente): θ / τ | 18 s / 96 s | 18 s / 85 s |
| → Xp / TI | 16.5 % / 61 s | 19.7 % / 60 s |
| SIMC (inicio + 63 %): θ / τ | 16 s / 77 s | 16 s / 68 s |
| → Xp / TI | 31.9 % / 77 s | 38.6 % / 68 s |
| ITAE (Smith): θ / τ | 22 s / 71 s | 22 s / 61 s |
| → Xp / TI | 28.0 % / 47 s | 35.7 % / 45 s |

Qué esperar: Z-N da el Xp más chico (el más agresivo, con TI medio); SIMC y ITAE dan Xp parecidos, pero ITAE tiene un TI mucho más corto (acción integral más fuerte). SIMC debería ser el más suave.

Lo que se observó en lazo cerrado durante la prueba (SP = 80 %):

- Xp = 10 %, TI = 80 s: oscilación sostenida de pO₂ (~79–81.6 %), con la agitación subiendo y bajando entre 200 y ~500 rpm. Es unas 2 veces más agresivo que Z-N.

- Xp = 18 %, TI = 120 s, Deadband 1.5 %: se estabilizó en ~79 % con agitación constante (~307 rpm). Tiene una ganancia parecida a la de Z-N, pero con acción integral más lenta.

Ojo: en la prueba piloto estos valores se calcularon estimando τ≈ts/4 (~110–118 s) en lugar de leerlo de la curva, y con Span = 600 rpm. Con la lectura correcta, τ es de 60–95 s según el método. No usar Xp = 18 % / TI = 120 s como “respuesta correcta” de SIMC.

## Cosas a vigilar

- El cultivo cambia con el tiempo: en la prueba, el pO₂ de reposo a 200 rpm bajó de 69 a 66 % en 30 min y a 63 % una hora después; el pH bajó de 5.8 a 4.5. Cada equipo verá una planta un poco distinta; por eso cada uno obtiene su propia curva.

- Si el pO₂ de reposo sube de repente a 200 rpm, probablemente se acabó el azúcar: agregar 25 g y esperar a que se estabilice.

- La bajada del pO₂ al volver a 200 rpm es lenta (≥ 10 min). Por eso cada equipo deja el reactor en 200 rpm al terminar y el siguiente empieza con 6 min de explicación.

- El tiempo muerto (~15–22 s) es apenas 3–4 veces el intervalo de registro del equipo (5 s); anotar a mano cada 10 s es suficiente, pero un error de una lectura cambia θ en ±5 s.

# Nota final: de las constantes del PI a los campos del Sartorius Biostat

En la configuración de esta práctica, la DCU pide Xp, TI y TD. TI es el tiempo integral en segundos y TD el derivativo (aquí, 0 s). Xp es la banda proporcional, por lo que no debemos escribir directamente la ganancia Kc en ese campo.

Las reglas de la sección 7 usan una salida normalizada de 0 a 100 %. Con el oxígeno expresado sobre una escala de 0 a 100 % de saturación:

Xp=100Kc,norm

Por ejemplo, si calculamos Kc,norm=2.5 y TI=70 s, introducimos Xp = 40 %, TI = 70 s y TD = 0 s. Una banda Xp menor produce una corrección proporcional mayor. En ese ejemplo, un error de 4 puntos de oxígeno aporta una corrección P de 10 puntos de salida, equivalentes a 100 rpm con Span = 1000 rpm; la acción integral se suma a esa corrección.

Si el cálculo se hizo con la agitación en rpm, en vez de porcentajes, la ganancia Kc tendrá unidades de rpm por punto de oxígeno. En ese caso el atajo es Xp=Span/Kc. No mezclar esa ganancia con Kc,norm.

Antes de introducir valores, comprobar que la cascada usa solo agitación, sus límites reales y la escala de medición de oxígeno: si cambia el Span o la escala, cambia la conversión. La documentación de Sartorius describe los campos XP, TI, TD y DEADB en sus controladores DCU; los límites y la configuración concreta deben verificarse en el Biostat B de la actividad.