# Anexo para el instructor: control de oxígeno disuelto

Octavio T. Ramírez · Emiliano Balderas · Instituto de Biotecnología, UNAM

CATCC 2026. Curso Latinoamericano de Tecnología de Cultivos Celulares

## A. Preparación del reactor y organización

- Configuración común: 5 L de líquido, 30 °C y aire fijo a 0.5 vvm (2.5 L/min) durante toda la actividad. Cascada de oxígeno con solo agitación, mínimo 200 y máximo 1200 rpm (Span = 1000 rpm). Verificar estos límites en pantalla antes de calcular.

- Preparación propuesta para el taller: 10 g/L de azúcar (50 g en 5 L) y 3 g/L de levadura seca (15 g). Rehidratar la levadura unos 15 min en aproximadamente 100 mL de agua tibia e inocular unos 20 min antes del primer equipo. Calibrar previamente la sonda al 100 % con aire a 30 °C.

- Antes de cada escalón: MAN a 200 rpm, oxígeno estable y registro activo. Mantener fijos aire, temperatura y composición durante la medición. Revisar que la agitación efectivamente pase a 500 rpm.

- Entre equipos: volver a MAN 200 rpm en el minuto 40. La recuperación observada tardó al menos 10 min; la explicación del siguiente equipo puede aprovechar parte de ese tiempo, pero no sustituye verificar estabilidad. Prever una pausa si hace falta.

## B. Ensayos del 14 de octubre de 2026

Se registraron dos escalones de 200 a 500 rpm en el mismo lote, separados aproximadamente 30 min, en la hoja B1.20261014.2 del Excel. Las notas del piloto indican 5 g/L de azúcar; la preparación propuesta arriba usa 10 g/L. Por tanto, no presentar el piloto como una repetición con condiciones idénticas al taller. Verificar la concentración del día y anotarla.

El cultivo evolucionó entre escalones: el oxígeno inicial bajó de 68.8 a 65.7 %. Cada equipo debe obtener su propio valor inicial y final. Las cifras siguientes son referencias para revisar cálculos o trabajar con el piloto cuando no alcance el tiempo para obtener una curva completa.

Registro del 14 de octubre: oxígeno disuelto y agitación durante los dos escalones y las pruebas posteriores

En esta gráfica se muestran las mediciones originales de oxígeno y agitación. El registro disponible no contiene el modo MAN/AUTO, el setpoint ni los parámetros Xp/TI: las variaciones posteriores a cada escalón deben interpretarse junto con las notas de operación, sin asignarles automáticamente un método.

Los dos escalones del 14 de octubre alineados: respuesta de oxígeno arriba y agitación medida abajo

Ambas curvas comienzan en el instante en que cambia la agitación. Aunque el oxígeno inicial cambia, el incremento total es parecido: 23.2 y 25.3 puntos porcentuales. El escalón de 300 rpm representa 30 % de salida con el Span de 1000 rpm usado en el recálculo.

## C. Ajustes recalculados para cada método

Estos resultados se obtuvieron después del piloto, leyendo las curvas con los criterios de la sección 7 y convirtiendo la ganancia con Span = 1000 rpm. Proceden del bloque por_metodo de los archivos de resultados/; los bloques modelos comparan otras estimaciones y no son los valores asignados a cada equipo.

| Lectura o ajuste | Escalón 1 | Escalón 2 |
| --- | --- | --- |
| Oxígeno inicial / final [%] | 68.8 / 92.0 | 65.7 / 90.9 |
| Cambio de oxígeno [puntos] / Kp,norm | 23.2 / 0.77 | 25.3 / 0.84 |
| Z-N: θ / τ [s] | 18 / 96 | 18 / 85 |
| Z-N: Xp [%] / TI [s] | 16.5 / 61 | 19.7 / 60 |
| SIMC: θ / τ [s] | 16 / 77 | 16 / 68 |
| SIMC: Xp [%] / TI [s] | 31.9 / 77 | 38.6 / 68 |
| ITAE: θ / τ [s] | 22 / 71 | 22 / 61 |
| ITAE: Xp [%] / TI [s] | 28.0 / 47 | 35.7 / 45 |

En todos los casos: TD = 0 s y Deadband = 1.5 %. No reutilizar sin comprobar los valores de Xp si cambió la configuración de la cascada.

Lectura del segundo escalón del piloto para los tres métodos

### Comprobación de los cálculos

| Método | Comprobación de la lectura | Cómo interpretar su ajuste |
| --- | --- | --- |
| Ziegler–Nichols | Trazar la tangente sobre el tramo de subida más pronunciado, evitando elegir un salto aislado de ruido. Medir θ desde el escalón al cruce inferior; τ es la separación entre los dos cruces. | Dio el Xp más pequeño: una corrección proporcional más intensa. Vigilar oscilación y límites de rpm. |
| SIMC | Usar el inicio visible (umbral de 0.5 puntos sobre y0) y el tiempo al 63.2 % del cambio. Restar el tiempo muerto para obtener τ. El umbral es una aproximación didáctica y es sensible al ruido. | Aquí se eligió τc=θ. Un τc mayor en la regla general reduce la ganancia y permite un arranque más suave; recalcular también TI si se cambia esa elección. |
| ITAE para perturbaciones | Leer 28.3 % y 63.2 % del cambio total, no 28.3 y 63.2 % de saturación. Ambos tiempos parten del escalón. Revisar potencias y que θ resulte positivo. | Dio un TI más corto que SIMC: la corrección integral es más rápida. Su objetivo original son perturbaciones; los cambios de setpoint del taller no verifican ese objetivo. |

Ejemplo de revisión, segundo escalón: Δy=25.26 puntos y Kp,norm=25.26/30=0.842. Para ITAE, los niveles son aproximadamente 72.80 y 81.62 % de saturación, alcanzados a 42.21 y 83.04 s. Así, τ=1.5(83.04−42.21)=61.25 s y θ=83.04−61.25=21.79 s. La regla da Kc,norm=2.80, por lo que Xp = 35.7 % y TI = 45.0 s.

## D. Ajustes ensayados en automático

Las notas de operación del 14 de octubre reportan estos ajustes con SP = 80 %:

| Ajuste introducido | Observación anotada | Qué permite concluir |
| --- | --- | --- |
| Xp = 10 %, TI = 80 s | Oscilación sostenida de oxígeno (aprox. 79–81.6 %) y agitación entre 200 y unas 500 rpm. | Ese ajuste produjo oscilación en aquellas condiciones. |
| Xp = 18 %, TI = 120 s, Deadband = 1.5 % | Oxígeno cerca de 79 % y agitación aproximadamente constante en 307 rpm. | Ese ajuste resultó más estable en esa prueba. Estar cerca de 79 % es compatible con la banda de observación alrededor de 80 %. |

Estos dos ajustes no equivalen a probar los tres métodos de la tabla anterior. Durante la sesión se usaron estimaciones preliminares de τ a partir del tiempo de estabilización (τ≈ts/4) y un Span supuesto de 600 rpm. El recálculo posterior usa las lecturas de las curvas y Span = 1000 rpm. Por eso Xp = 18 %, TI = 120 s no debe presentarse como el resultado de SIMC, ni como una validación experimental de los ajustes recalculados.

Con el mismo TI y configuración, bajar Xp aumenta la acción proporcional; con el mismo Xp, bajar TI acelera la acción integral. Entre los dos ajustes ensayados cambiaron ambos parámetros, de modo que no puede atribuirse toda la diferencia a uno solo.

## E. Revisión y corrección del ajuste

- Revisar antes de AUTO: escala de oxígeno, Span real, conversión Xp=100/Kc,norm, TI en segundos, TD = 0 y setpoint alcanzable. Si la salida aumenta, la agitación debe aumentar; en esta zona de operación se espera que eso eleve el oxígeno.

- Empezar por el ajuste calculado y registrar qué se introdujo. Observar oxígeno y rpm juntos. Registrar tiempo de entrada en la banda, si permanece ahí y si la agitación oscila o se mantiene en un límite. No prometer que una regla garantiza estabilidad.

- Si hay oscilación sostenida: volver a MAN si no conviene continuar. Revisar primero curva, ruido, unidades y saturación. Para una nueva prueba más suave se puede aumentar Xp o aumentar TI; cambiar un parámetro a la vez, anotar el nuevo valor y dejar tiempo para observar. Es una corrección posterior, distinta del resultado original del método.

- Si responde demasiado lento: descartar primero setpoint inalcanzable, límite de agitación o cultivo todavía cambiante. Si el problema es el ajuste, reducir Xp o TI con el instructor, de uno en uno. Mantener el aire fijo.

- Si queda pegado en 200 o 1200 rpm: comprobar si la agitación disponible basta para llegar al setpoint. Una salida limitada no se resuelve simplemente aumentando la ganancia. Si faltan minutos, documentar la limitación y cerrar la prueba.

Aspectos del piloto que afectan la lectura: el pH bajó aproximadamente de 5.8 a 4.5 y el oxígeno a 200 rpm siguió descendiendo con el tiempo. El intervalo automático fue de unos 5 s: con registro manual cada 10 s, la incertidumbre al leer un tiempo muerto de 15–22 s es apreciable. No exigir que la lectura manual reproduzca los decimales del análisis computacional.

Si el oxígeno inicial sube inesperadamente, revisar agitación, aire, sonda y estado del cultivo. El agotamiento del azúcar es una posibilidad, no una conclusión basada solo en la señal de oxígeno. Cualquier adición cambia las condiciones: anotarla y esperar un nuevo estado estable antes de repetir el escalón.

## F. Saturación y acumulación integral

Comprobar la protección contra acumulación integral disponible y su configuración. Si la salida permanece en un límite, revisar capacidad de transferencia y setpoint antes de aumentar la acción integral. Registrar modo, SP, parámetros aplicados, oxígeno y rpm. Conservar el ajuste calculado y cualquier modificación posterior, con su motivo. Limitar las conclusiones a las condiciones y al tiempo observados.